## Slide 1
Приемники излучения

## Slide 2
Интегрирующие детекторы | Детекторы счета фотонов (PCD)
Накапливают приходящее излучение со временем | Реагируют почти на каждый приходящий фотон
Пример: фотографическая пластинка, ПЗС | Пример: фотоумножитель микроканальная пластинка
Типы детекторов

## Slide 3
Квантовая эффективность
Частотная характеристика
Постоянная времени (инерционность)
Линейность
Усиление
Динамический диапазон
Пороговая чувствительность
Уровень насыщения
Чувствительность к космическим лучам
Функция считывания
Строение чувствительного слоя
Однородность чувствительности
Память
Размер элемента
Эффективная фоточувствительная площадь
Рабочая температура чувствительного слоя
Шум
Дробовой шум
Шум считывания
Темновой ток
Фон
…...
Общие свойства детекторов

## Slide 4
Фотоумножитель
Применение в спектроскопии: сканирующие спектрографы
с коэффициентом вторичной эмиссии >1
BeO, MgO >10

## Slide 5
Фотоумножитель
Параметры
Спектральный квантовый выход или спектральная чувствительность фотокатода — эффективность преобразования энергии фотона в поток фотоэлектронов
  Режим счета фотонов
  Красная граница фотоэффекта
Коэффициент усиления
Темновой ток
Неравномерность чувствительности фотокатода
Необходимость равномерной и полной засветки фотокатода - применение линзы Фабри.

## Slide 6
Линза Фабри
Строит изображение входного зрачка (не звезды!) на фотокатоде
Равномерная и полная засветка окна фотокатода
Компенсация сдвига звезды во выходном зрачке

## Slide 7
Нелинейность фотоумножителя

## Slide 8
Счетная характеристика фотоумножителя
Регистрируются не все
фотоэлектроны

## Slide 9
Ag-O-Cs
Na-K-Sb-Cs
Sb-Cs
Квантовая эффективность
(световая спектральная чувствительность)
Cs-Te, Cs-I
InGaAs

## Slide 11
ПЗС-матрица (Уф, оптический диапазон)
МОП (металл-оксид-полупроводник) или МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) структура
Напряжение на электроде создает потенциальную яму в кремневой пластине
Фотон выбивает в металле электрон (фотоэффект)
Электрон захватывается в потенциальную яму
Электроны накапливаются
Управляющие сигналы переправляют электроны на выход
Оцифровка сигнала

## Slide 12
Свет
К АЦП (аналого-цифровой преобразователь)
Последовательный перенос заряда
Паралельный перенос заряда

## Slide 13
Размеры пикселей
10 … 30 микрон
Размеры ПЗС
512x512 pix … 4k x 4k
0.5 … ~6 см

## Slide 14
ПЗС матрица 4k x 2k
Мозайка из двух ПЗС матриц 4k x 2k
Мозайка из восьми ПЗС матриц 4k x 2k
ESO NTT телескоп, камера WFI
(Wide Field Imager)

## Slide 16
Квантовая эффективность
(световая спектральная чувствительность)
квант поглощается в подложке CCD
Выход: обратная засветка
кванту не хватает энергии
Выход: нагрев CCD

## Slide 18
Квантовая эффективность
ПЗС с обратной засветкой
ПЗС с прямой засветкой

## Slide 19
Усиление сигнала
BIAS (сдвиг)
Присутствует на всех кадрах
≠0
ПЗС
Усилитель
дополнительный
небольшой
ток

## Slide 20
Усиление сигнала
GAIN
ПЗС
Усилитель
дополнительный
небольшой
ток
Аналого-цифровой преобразователь
e-
ADU
[GAIN] = ADU/e-
Analog-to-digital unit
Inverse GAIN = 1/GAIN → e-/ADU
16 bit → 216-1 = 65535 максимум

## Slide 21
Binning (виртуальные пиксели)
1000 пикселей
1000 пикселей
1k x 1k
Изображение 1000x1000 pix
Изображение 250x250 pix
Изображение 500x500 pix
При слабом сигнале и при использовании небольшого разрешения есть возможность виртуальные пиксели

## Slide 22
<номер>
Линейность
Заполненная ПЗС-матрица - это число электронов, которые могут быть записаны на 1 пиксель (высота энергетического барьера между пикселями). Типичные величины между 30000e- и 1000000e-. Эти значения определяют начало нелинейности ПЗС.

## Slide 23
<номер>

## Slide 24
Динамический диапазон
Уровень насыщения
шум

## Slide 25
Темновой ток vs время

## Slide 26
Темновой ток vs температура

## Slide 27
Учет темнового тока
Совсем не учитывать из-за малой величины
нельзя для слабых объектов
Время экспозиции = времени съемки
большая трата времени
Время экспозиции << времени съемки
ошибки учета
Одновременная съемка объекта и регистрация уровня темнового тока
зависит от однородности ПЗС

## Slide 28
Космические лучи

## Slide 30
Плоское поле
неоднородность чувствительности ПЗС
1) крупномасштабная
2) пиксельная
- горячие и холодные пиксели
Спектральная неоднородность чувствительности
1) в белом свете
2) монохромная

## Slide 31
λ=650 nm
λ=900 nm
Интерференионные полосы
Отсутствуют при обратной засветке

## Slide 32
Статистичиский шум (Распределение Пуассона σ ≈√N)
Шум темнового тока пропорционален времени, зависит от температуры
Шум считывания (RON - readout noise) зависит от температуры, скорости (частоты) считывания и используемого усилителя
Космические лучи разрушают содержимое нескольких пикселей, зависимость от времени экспозиции
Шум

## Slide 33
Частота считывания

## Slide 35
12 or 16 bits
CCD
Логарифмический усилитель
Аналоговый сигнал
Цифровой сигнал ADUs
АЦП
bias
Шум
считывания
Темновой ток
для его уменьшения необходимо охлаждение
Напряжение на регистр сдвига
Путь сигнала
g
e-

## Slide 36
Отношение сигнала к шуму S/N (SNR)
Простейшее приближение (S>>N)
Для суммы N пикселей

## Slide 37
Отношение сигнала к шуму S/N (SNR)
Общий случай
Для времени накопления t и потоке S'=dS/dt

## Slide 38
Наблюдаемый сигнал
Полезный сигнал
Темновой шум ПЗС (dark)
Шум считывания (RON - readout noise)
BIAS и шум
Неоднородность чувствтельности ПЗС (flat field)
Интерференционные полосы (frings)
Космические лучи (cosmic rays)
Статистический шум
Нелинейные эффекты
Неоднородность спектральной чувствительности QE
Посторонний и рассеянный сигнал
Нестабильность положения
изменение конструкции
охлаждение
съемка flat field
равномерно засвеченной области
не ходить туда или flat field
съемка flat
разбиение на несколько экспозиций
увеличение времени экспозиции
съемка bias кадров — с 0ой экспозицией
разбиение на несколько экспозиций
разбиение на несколько экспозиций

## Slide 39
t
t/N
VS
Разбиение времени экспозиции
N
Космические лучи (cosmic rays)
Нелинейные эффекты
Нестабильность положения
+
Сохранение времени экспозиции

## Slide 40
t/N
Учет следов космических частиц
I. Медианная фильтрация
Анализ последовательности значений пикселя (x,y) каждого ПЗС кадра.
Предположение:
одинаковые значения пикселей в пределах ошибок
Требование:
одинаковые условия и время экспозиции каждого ПЗС кадра
(x,y)
(x,y)
(x,y)
(x,y)
(x,y)
(x,y)
257
263
271
245
251
445
245 251 257 263 271 445
Сортировка по возрастанию:
медианное значение (260)
=
среднему значению (нечетное количество)
или
усредненному значению двух соседних (четное количество)
Итоговое значение:
Медианное 260
Усредненное по всем пикселям (с «космиком» заменяем на медианное значение) 258

## Slide 41
Учет следов космических частиц
II. Анализ интенсивности соседних пикселей
274 | 261 | 263
243 | 257 | 250
254 | 271 | 249
Среднее 258 ± 10
|257-258| < 4 s
пиксель нормальный
274 | 261 | 263
243 | 445 | 250
254 | 271 | 249
Среднее 258 ± 10
|445-258| > 4 s
пиксель с космиком

## Slide 42
CMOS или КМОП матрица
комплементарная структура металл-оксид-полупроводник

## Slide 43
CMOS
CCD
Компактность
Встроенная функциональность
Радиационная устойчивость (применение в космосе)
Встроенный электронный затвор
Отсутствие переноса заряда и проблем
Возможность работы в ИК
Высокая скорость считывания (использование для видео)
Емкость накопления сигнала
Динамический диапазон
Высокая линейность
Высокая точность
Работа при низких температурах
Высокая квантовая эффективность при обратной засветке
Использование в астрономии

## Slide 44
Ультрафиолетовый приемник
Микроканальная пластина
Фотон выбивает электрон или жесткий фотон ионизирует чувствительный слой
Электрон или ион сталкивается с первой поверхностью и выбивает вторичные электроны
Электроны разгоняются в электрическом поле и выбивают еще электроны → принцип фотоумножителя
Усиленный сигнал регистрируется как событие на конкретной ячейке
Координатное представление изображения
(x,y)
(10,12)
(23,156)
(78,34)
(56,23)

## Slide 45
Микроканальная пластина

## Slide 46
Инфракрасные приемники
Из-за красной границы фотоэффекта ПЗС на основе кремневой пластины не могут работать в ИК на длинах волн > 1мкм (10000 A)
→ замена на более светочувствительные соединения InSb, HgCdTe, Si:As, ...
CMOS КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) структура
Фотон выбивает в чувствительном слое электрон (фотоэффект)
Электрон переходит в кремнивую пластину
Электроны накапливаются
Управляющие сигналы переправляют электроны на выход
Оцифровка сигнала

## Slide 47
HgCdTe IR детектор

## Slide 48
Темновой ток

## Slide 49
Темновой ток

## Slide 50
Мозайка из 4 1k x 1k InSb матриц
Спектрограф CRIRES ESO
ИК приемники требуют сильного охлаждения!!!